## output
Advantest R6452A calibration report |  | Ambient temp: | +23C |  | Calibration due | https://xdevs.com
|  | Standard source | Fluke 5720A/03 ¦ xDevs.com |  | 2019-10-02
2019-01-03 |  | Reference source | Wavetek 7000 10.000001V |  | 2019-03-01
|  | Reference source | Fluke SL935 1.00005942 and 9999.9755 Ohm |  | 2019-05-31
|  | AC Reference | Wavetek 4920M |  | 2019-02-09
|  | Check standard | Keysight 3458A-3 (Opt 001,002) |  | 2019-03-01
|  | Measured value | Source uncertainty, ppm | DUT spec, 24 hour | Deviation | Result, %/spec
|  |  | N/A | 3e-06 | #REF! | #REF!
| Zero 200mV | 6e-06 | N/A | 3e-06 | 3e-06 | 200%
| Zero 2V | 4e-05 | N/A | 2e-05 | 0.00038 | 2000%
| Zero 20V | 0.0004 | N/A | 0.0002 | 0.0058 | 3000%
| Zero 200V | 0.006 | N/A | 0.002 | 0.058 | 3000%
| Zero 1000V | 0.06 | N/A | 0.02 | #REF! | #REF!
| Zero 200 Ohm | 0.09 | N/A | 0.004 | #REF! | #REF!
| Zero 2 Kohm | 0.1 | N/A | 0.004 | 0.086 | 2250%
| Zero 20 K | 0.0004 | N/A | 0.03 | 0.07 | 333.3%
| Zero 200K | 0.005 | N/A | 0.3 | -0.2996 | 0.1333%
| Zero 2M | 0.06 | N/A | 3 | -2.995 | 0.1667%
| Zero 20M | 0.0004 | N/A | 280 | -279.94 | 0.02143%
| Zero 200M | 0 | N/A | 4400 | -4399.9996 | 9.091e-06%
|  |  | N/A | 0.03 | -0.03 | 0%
|  |  | N/A | 0.3 | -0.3 | 0%
|  |  | N/A | 3 | -3 | 0%
| Zero 200mADC | -5e-06 | N/A | 280 | -280 | 1.786e-06%
| Zero 10ADC | -0.0005 | N/A | 4400 | -4399.9995 | 1.136e-05%
| Zero 200mAAC | 0.00016 | N/A | 4e-05 | 0.00012 | 400%
| Zero 10AAC | 0.002 | N/A | 0.00044 | 0.00156 | 454.5%
|  | Measured value | Source uncertainty, ppm | DUT spec, 24 hour | Deviation | Result, %/spec | TUR
-0.019 | -19 mV | -0.018987 | 25.0526 | 61 | -684.2105 | 1122% | 2.4349
-0.01 | -10 mV | -0.010002 | 44 | 70 | 200 | 285.7% | 1.5909
0.01 | +10 mV | 0.009991 | 44 | 70 | -900 | 1286% | 1.5909
0.019 | +19 mV | 0.018988 | 25.0526 | 61 | -631.5789 | 1035% | 2.4349
-0.19 | -190 mV | -0.18997 | 6.1053 | 41 | -157.8947 | 385.1% | 6.7155
-0.1 | -100 mV | -0.1 | 8 | 50 | 0 | 0% | 6.25
0.1 | +100 mV | 0.09993 | 8 | 50 | -700 | 1400% | 6.25
0.19 | +190 mV | 0.1899 | 6.1053 | 41 | -526.3158 | 1284% | 6.7155
-1.9 | -1.9 V | -1.8996 | 3.3684 | 25 | -210.5263 | 842.1% | 7.4219
-1 | -1.0 V | -1 | 3.7 | 35 | 0 | 0% | 9.4595
1 | +1.0 V | 0.9993 | 3.7 | 35 | -700 | 2000% | 9.4595
1.9 | +1.9 V | 1.899 | 3.3684 | 25 | -526.3158 | 2105% | 7.4219
-19 | -19 V | -18.997 | 2.2105 | 25 | -157.8947 | 631.6% | 11.3095
-10 | -10 V | -10 | 2.25 | 35 | 0 | 0% | 15.5556
10 | +10 V | 9.993 | 2.25 | 35 | -700 | 2000% | 15.5556
19 | +19 V | 18.99 | 2.2105 | 25 | -526.3158 | 2105% | 11.3095
-190 | -190 V | -189.98 | 3.2105 | 25 | -105.2632 | 421.1% | 7.7869
-100 | -100 V | -100.01 | 3.4 | 35 | 100 | 285.7% | 10.2941
100 | +100 V | 99.93 | 3.4 | 35 | -700 | 2000% | 10.2941
190 | +190 V | 189.89 | 3.2105 | 25 | -578.9474 | 2316% | 7.7869
-500 | -500 V | -499.88 | 4.8 | 60 | -240 | 400% | 12.5
-1000 | -1000 V | -999.73 | 4.4 | 40 | -270 | 675% | 9.0909
1000 | +1000 V | 999.63 | 4.4 | 40 | -370 | 925% | 9.0909
500 | +500 V | 499.79 | 4.8 | 60 | -420 | 700% | 12.5
|  | Measured value | Source uncertainty, ppm | DUT spec, 24 hour | Deviation | Result, %/spec | TUR
| 20 |  | 2.75 | 25 | -1000000 | 4000000% | 9.0909
| 18.8889 |  | 2.7647 | 25.5882 | -1000000 | 3908046% | 9.2553
| 17.7778 |  | 2.7813 | 26.25 | -1000000 | 3809524% | 9.4382
| 16.6667 |  | 2.8 | 27 | -1000000 | 3703704% | 9.6429
| 15.5556 |  | 2.8214 | 27.8571 | -1000000 | 3589744% | 9.8734
| 14.4444 |  | 2.8462 | 28.8462 | -1000000 | 3466667% | 10.1351
| 13.3333 |  | 2.875 | 30 | -1000000 | 3333333% | 10.4348
| 12.2222 |  | 2.9091 | 31.3636 | -1000000 | 3188406% | 10.7813
| 11.1111 |  | 2.95 | 33 | -1000000 | 3030303% | 11.1864
| 10 |  | 3 | 35 | -1000000 | 2857143% | 11.6667
| 8.8889 |  | 3.0625 | 37.5 | -1000000 | 2666667% | 12.2449
| 7.7778 |  | 3.1429 | 40.7143 | -1000000 | 2456140% | 12.9545
| 6.6667 |  | 3.25 | 45 | -1000000 | 2222222% | 13.8462
| 5.5556 |  | 3.4 | 51 | -1000000 | 1960784% | 15
| 4.4444 |  | 3.625 | 60 | -1000000 | 1666667% | 16.5517
| 3.3333 |  | 4 | 75 | -1000000 | 1333333% | 18.75
| 2.2222 |  | 4.75 | 105 | -1000000 | 952381% | 22.1053
| 1.1111 |  | 7 | 195 | -1000000 | 512821% | 27.8571
| -1.1111 |  | 7 | 195 | -1000000 | 512821% | 27.8571
| -2.2222 |  | 4.75 | 105 | -1000000 | 952381% | 22.1053
| -3.3333 |  | 4 | 75 | -1000000 | 1333333% | 18.75
| -4.4444 |  | 3.625 | 60 | -1000000 | 1666667% | 16.5517
| -5.5556 |  | 3.4 | 51 | -1000000 | 1960784% | 15
| -6.6667 |  | 3.25 | 45 | -1000000 | 2222222% | 13.8462
| -7.7778 |  | 3.1429 | 40.7143 | -1000000 | 2456140% | 12.9545
| -8.8889 |  | 3.0625 | 37.5 | -1000000 | 2666667% | 12.2449
| -10 |  | 3 | 35 | -1000000 | 2857143% | 11.6667
| -11.1111 |  | 2.95 | 33 | -1000000 | 3030303% | 11.1864
| -12.2222 |  | 2.9091 | 31.3636 | -1000000 | 3188406% | 10.7813
| -13.3333 |  | 2.875 | 30 | -1000000 | 3333333% | 10.4348
| -14.4444 |  | 2.8462 | 28.8462 | -1000000 | 3466667% | 10.1351
| -15.5556 |  | 2.8214 | 27.8571 | -1000000 | 3589744% | 9.8734
| -16.6667 |  | 2.8 | 27 | -1000000 | 3703704% | 9.6429
| -17.7778 |  | 2.7813 | 26.25 | -1000000 | 3809524% | 9.4382
| -18.8889 |  | 2.7647 | 25.5882 | -1000000 | 3908046% | 9.2553
| -20 |  | 2.75 | 25 | -1000000 | 4000000% | 9.0909
|  | Measured value | Source uncertainty, ppm | DUT spec, 24 hour | Deviation | Result, %/spec | TUR
| 1.999 |  | 3.35 | 25.005 | -1000000 | -3999200% | 7.4642
| 1.8889 |  | 3.3706 | 25.5882 | -1000000 | -3908046% | 7.5916
| 1.7778 |  | 3.3938 | 26.25 | -1000000 | -3809524% | 7.7348
| 1.6667 |  | 3.42 | 27 | -1000000 | -3703704% | 7.8947
| 1.5556 |  | 3.45 | 27.8571 | -1000000 | -3589744% | 8.0745
| 1.4444 |  | 3.4846 | 28.8462 | -1000000 | -3466667% | 8.2781
| 1.3333 |  | 3.525 | 30 | -1000000 | -3333333% | 8.5106
| 1.2222 |  | 3.5727 | 31.3636 | -1000000 | -3188406% | 8.7786
| 1.1111 |  | 3.63 | 33 | -1000000 | -3030303% | 9.0909
| 1 |  | 3.7 | 35 | -1000000 | -2857143% | 9.4595
| 0.88889 |  | 3.7875 | 37.5 | -1000000 | -2666667% | 9.901
| 0.77778 |  | 3.9 | 40.7143 | -1000000 | -2456140% | 10.4396
| 0.66667 |  | 4.05 | 45 | -1000000 | -2222222% | 11.1111
| 0.55556 |  | 4.26 | 51 | -1000000 | -1960784% | 11.9718
| 0.44444 |  | 4.575 | 60 | -1000000 | -1666667% | 13.1148
| 0.33333 |  | 5.1 | 75 | -1000000 | -1333333% | 14.7059
| 0.22222 |  | 6.15 | 105 | -1000000 | -952381% | 17.0732
| 0.11111 |  | 9.3 | 195 | -1000000 | -512821% | 20.9677
| -0.11111 |  | 9.3 | 195 | -1000000 | -512821% | 20.9677
| -0.22222 |  | 6.15 | 105 | -1000000 | -952381% | 17.0732
| -0.33333 |  | 5.1 | 75 | -1000000 | -1333333% | 14.7059
| -0.44444 |  | 4.575 | 60 | -1000000 | -1666667% | 13.1148
| -0.55556 |  | 4.26 | 51 | -1000000 | -1960784% | 11.9718
| -0.66667 |  | 4.05 | 45 | -1000000 | -2222222% | 11.1111
| -0.77778 |  | 3.9 | 40.7143 | -1000000 | -2456140% | 10.4396
| -0.88889 |  | 3.7875 | 37.5 | -1000000 | -2666667% | 9.901
| -1 |  | 3.7 | 35 | -1000000 | -2857143% | 9.4595
| -1.1111 |  | 3.63 | 33 | -1000000 | -3030303% | 9.0909
| -1.2222 |  | 3.5727 | 31.3636 | -1000000 | -3188406% | 8.7786
| -1.3333 |  | 3.525 | 30 | -1000000 | -3333333% | 8.5106
| -1.4444 |  | 3.4846 | 28.8462 | -1000000 | -3466667% | 8.2781
| -1.5556 |  | 3.45 | 27.8571 | -1000000 | -3589744% | 8.0745
| -1.6667 |  | 3.42 | 27 | -1000000 | -3703704% | 7.8947
| -1.7778 |  | 3.3938 | 26.25 | -1000000 | -3809524% | 7.7348
| -1.8889 |  | 3.3706 | 25.5882 | -1000000 | -3908046% | 7.5916
| -1.999 |  | 3.35 | 25.005 | -1000000 | -3999200% | 7.4642
|  | Measured value | Source uncertainty, ppm | DUT spec, 24 hour | Deviation | Result, %/spec | TUR
| 10 | 9.99 | 5 | 369.9893 | -1000 | -270.3% | 73.9979
| 19 | 18.996 | 4 | 227.8945 | -210.5263 | -92.38% | 56.9736
| 100 | 99.923 | 1.7 | 69.999 | -770 | -1100% | 41.1759
| 190 | 189.842 | 1.7 | 55.7896 | -831.5789 | -1491% | 32.8174
| 1000 | 999.68 | 1.7 | 44.9998 | -320 | -711.1% | 26.4704
| 1900 | 1899.42 | 1.7 | 35.5262 | -305.2632 | -859.3% | 20.8977
| 10000 | 9998.5 | 1.6 | 45.0004 | -150 | -333.3% | 28.1252
| 19000 | 18997.2 | 1.7 | 35.5266 | -147.3684 | -414.8% | 20.898
| 100000 | 99975 | 2 | 45.001 | -250 | -555.5% | 22.5005
| 190000 | 189957 | 2 | 35.5269 | -226.3158 | -637% | 17.7635
| 1000000 | 999600 | 2.5 | 53.0005 | -400 | -754.7% | 21.2002
| 1900000 | 1899800 | 3 | 38.7897 | -105.2632 | -271.4% | 12.9299
| 10000000 | 9995000 | 10 | 53.0029 | -500 | -943.3% | 5.3003
| 19000000 | 18991200 | 20 | 38.7907 | -463.1579 | -1194% | 1.9395
| 100000000 | 99960000 |  |  | -400
|  | Measured value | Source uncertainty, ppm | DUT spec, 24 hour | Deviation | Result, %/spec | TUR
-0.019 | -19 mA | -0.019001 | 39.21 | 2505 | 52.6316 | 2.101% | 63.8868
-0.01 | -10 mA | -0.010003 | 43 | 4400 | 300 | 6.818% | 102.3256
0.01 | +10 mA | 0.00999 | 43 | 4400 | -1000 | -22.73% | 102.3256
0.019 | +19 mA | 0.018989 | 39.2105 | 2505 | -578.9474 | -23.11% | 63.8859
-0.19 | -190 mA | -0.18995 | 53 | 610 | -257.8947 | -42.28% | 11.5094
-0.1 | -100 mA | -0.099975 | 49.2 | 800 | -250 | -31.25% | 16.2602
0.1 | +100 mA | 0.099967 | 49.2 | 800 | -330 | -41.25% | 16.2602
0.19 | +190 mA | 0.18994 | 53 | 610 | -326.3158 | -53.49% | 11.5094
-1.9 | -1.9 A | -1.8992 | 73.1 | 1021 | -421.0526 | -41.24% | 13.9672
-1 | -1.0 A | -1 | 85 | 440 | 0 | 0% | 5.1765
1 | +1.0 A | 0.9986 | 85 | 440 | -1400 | -318.2% | 5.1765
1.9 | +1.9 A | 1.8981 | 73.1 | 1021 | -1000 | -97.94% | 13.9672
| -5 A | -4.9977
| -10 A | -9.9972
| +10 A | 9.9962
| +5 A | 4.9979
|  | Measured value | Source uncertainty, ppm | DUT spec, 24 hour | Deviation | Result, %/spec | TUR
0.01 | 10 mV, 20 Hz | 0.010028 |  |  | 2800 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.01 | 10 mV, 1 kHz | 0.010062 |  |  | 6200 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.1 | 100 mV, 20 Hz | 0.09936 |  |  | -6400 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.1 | 100 mV, 1 kHz | 0.099785 |  |  | -2150 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.19 | 190 mV, 20 Hz | 0.18911 |  |  | -4684.2105 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.19 | 190 mV, 1 kHz | 0.18992 |  |  | -442.1053 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.19 | 190 mV, 10 kHz | 0.18996 |  |  | -236.8421 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.19 | 190 mV, 20 kHz | 0.18984 |  |  | -826.3158 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.19 | 190 mV, 100 kHz | 0.18602 |  |  | -20968.4211 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 1.0 V, 20 Hz | 0.9939 |  |  | -6100 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 1.0 V, 60 Hz | 0.99758 |  |  | -2420 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 1.0 V, 1 kHz | 0.99786 |  |  | -2140 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 1.0 V, 10 kHz | 0.99808 |  |  | -1920 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 1.0 V, 20 kHz | 0.99855 |  |  | -1450 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 1.0 V, 100 kHz | 1.0146 |  |  | 14600 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.9 | 1.9 V, 20 Hz | 1.8917 |  |  | -4368.4211 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.9 | 1.9 V, 45 Hz | 1.8977 |  |  | -1210.5263 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.9 | 1.9 V, 1 kHz | 1.8993 |  |  | -357.8947 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.9 | 1.9 V, 10 kHz | 1.8999 |  |  | -73.6842 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.9 | 1.9 V, 20 kHz | 1.9008 |  |  | 431.5789 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.9 | 1.9 V, 100 kHz | 1.933 |  |  | 17394.7368 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | 10.0 V, 20 Hz | 9.9482 | 90 |  | -5180 | #DIV/0! | 0
10 | 10.0 V, 60 Hz | 9.9825 | 42 |  | -1750 | #DIV/0! | 0
10 | 10.0 V, 1 kHz | 9.987 | 42 |  | -1300 | #DIV/0! | 0
10 | 10.0 V, 10 kHz | 9.9875 | 42 |  | -1250 | #DIV/0! | 0
10 | 10.0 V, 20 kHz | 9.9865 | 42 |  | -1350 | #DIV/0! | 0
10 | 10.0 V, 100 kHz | 9.9667 | 110 |  | -3330 | #DIV/0! | 0
19 | 19 V, 60 Hz | 18.9815 |  |  | -973.6842 | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | 19 V, 1 kHz | 18.9905 |  |  | -500 | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | 19 V, 10 kHz | 18.9915 |  |  | -447.3684 | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | 19 V, 20 kHz | 18.9912 |  |  | -463.1579 | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | 19 V, 100 kHz | 18.971 |  |  | -1526.3158 | #DIV/0! | #DIV/0!
100 | 100 V, 60 Hz | 99.891 |  |  | -1090 | #DIV/0! | #DIV/0!
100 | 100 V, 1 kHz | 99.942 |  |  | -580 | #DIV/0! | #DIV/0!
100 | 100 V, 10 kHz | 99.943 |  |  | -570 | #DIV/0! | #DIV/0!
100 | 100 V, 20 kHz | 99.936 |  |  | -640 | #DIV/0! | #DIV/0!
100 | 100 V, 100 kHz | 99.539 |  |  | -4610 | #DIV/0! | #DIV/0!
190 | 190 V, 60 Hz | 189.817 |  |  | -963.1579 | #DIV/0! | #DIV/0!
190 | 190 V, 1 kHz | 189.91 |  |  | -473.6842 | #DIV/0! | #DIV/0!
190 | 190 V, 10 kHz | 189.911 |  |  | -468.4211 | #DIV/0! | #DIV/0!
190 | 190 V, 20 kHz | 189.9 |  |  | -526.3158 | #DIV/0! | #DIV/0!
190 | 190 V, 100 kHz | 189.312 |  |  | -3621.0526 | #DIV/0! | #DIV/0!
300 | 300 V, 60 Hz | 299.69 |  |  | -1033.3333 | #DIV/0! | #DIV/0!
300 | 300 V, 1 kHz | 299.79 |  |  | -700 | #DIV/0! | #DIV/0!
300 | 300 V, 10 kHz | 299.8 |  |  | -666.6667 | #DIV/0! | #DIV/0!
700 | 700 V, 60 Hz | 699.27 |  |  | -1042.8571 | #DIV/0! | #DIV/0!
700 | 700 V, 1 kHz | 699.59 |  |  | -585.7143 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Measured value | Source uncertainty, ppm | DUT spec, 24 hour | Deviation | Result, %/spec | TUR
0.019 | 19 mA, 60 Hz | 0.018971 |  |  | -1526.3158 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.019 | 19 mA, 1 kHz | 0.018988 |  |  | -631.5789 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.1 | 100 mA, 60 Hz | 0.099745 |  |  | -2550 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.1 | 100 mA, 1 kHz | 0.099823 |  |  | -1770 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.1 | 100 mA, 5 kHz | 0.099874 |  |  | -1260 | #DIV/0! | #DIV/0!
0.19 | 190 mA, 1 kHz | 0.18993 |  |  | -394.7368 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 1.0 A, 60 Hz | 0.9966 |  |  | -3400 | #DIV/0! | #DIV/0!
1 | 1.0 A, 1 kHz | 0.999 |  |  | -1000 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.9 | 1.9 A, 60 Hz | 1.8845 |  |  | -8157.8947 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.9 | 1.9 A, 1 kHz | 1.8884 |  |  | -6105.2632 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 10 A, 60 Hz | 9.9725
| 10 A, 1 kHz | 9.9952